MC-FC粉尘颗粒物变送器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免费一对一的

技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

| 1 | 产品概述 |
| --- | --- |

MC-FC型粉尘变送器采用进口激光模组和与感光元件。生产时已经过精细的标定，标定数据存储在内部存储器中。传感器具有数字式输出，可完全互转的特点，不需要经过复杂的校验，标定过程，测量精度、线性度、重复性、互转性、一致性等方面出类拔萃，设计有温补电路，可在不同环境温度下使用。

| 2 | 产品特点 |
| --- | --- |

1、采用恒定风压和人流量适应技术，测量更加精确可靠。

2、采用深度算法，优化补偿。

3、防积尘传感器结构设计。

4、全量程温湿度补偿，测量范围宽，测量范围可选

5、安装灵活，使用方便，体积小、重量轻、抗震动

6、可做成多种外形，方便不同客户的需求

| 3 | 适用范围 |
| --- | --- |

广泛应用于气象站、温室大棚、环境监测站、医药卫生、净化车间、精密实验室等需要监测大环境分成的领域。

| 4 | 产品资料 |
| --- | --- |

检测气体：PM1.0、PM2.5、PM10

量程：0-5000ug/M3

最小分辨颗粒直径：0.3 微米

响应时间 ≤10 秒

工作电压：5-24V

工作电流：70-140（mA）

休眠电流：<10mA

响应时间：≤90 秒

工作湿度：15%RH-80％RH（无凝结）

工作温度：－20～40℃

存储温度：－40～60℃

使用寿命：3 年（空气中）

| 5 | 使用方法 |
| --- | --- |

注意：接线时一定要小心，如果电源电压过高或极性接反，将造成传感器的永久性损坏

| 6 | 产品外形 |
| --- | --- |

| 7 | 数据转换方法 |
| --- | --- |

粉尘RS485报文

修改地址

10功能码写地址指令：00 10 80 00 00 01 02 00（新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的粉尘pm2.5数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 05 | 00 | 01 | 94 | 0B |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器05数据高 | 寄存器05数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 15 | 79 | 8B |
|  |  |  | Pm2.5 单位：ppm |  |  |

以上数据表示：pm2.5粉尘00X15=21ppm（读出值为实际值）

查询传感器（地址为01）的粉尘pm1.0数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 07 | 00 | 01 | 35 | CB |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器07数据高 | 寄存器07数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 18 | B8 | 4E |
|  |  |  | Pm1.0 单位：ppm |  |  |

以上数据表示：pm1.0粉尘00X18=24ppm（读出值为实际值）

查询传感器（地址为01）的粉尘pm10数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 08 | 00 | 01 | 05 | C8 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器08数据高 | 寄存器08数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 19 | 79 | 8E |
|  |  |  | Pm10 单位：ppm |  |  |

以上数据表示：pm10粉尘00X19=25ppm（读出值为实际值）

| 8 | 使用上的注意事项 |
| --- | --- |

1、当收到产品时请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符；

2、安装处应远离化学腐蚀环境；

3、变送器及导线应远离高压电、热源等；

4、变送器属于精密仪器，应存放在干燥通风常温的室内环境；

5、传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆解，以免造成产品损坏

| 9 | 产品保修 |
| --- | --- |

本产品保修期为一年。从发货之日起十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com