MC-ZFS太阳总辐射传感器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免

费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

| 1 | 产品概述 |
| --- | --- |

MC-ZFS太阳总辐射传感器采用硅光电子原理来测量光谱范围在300～1100nm的太阳和天空向下的辐射，可广泛应用于太阳观测、农业、气象和水文研究等领域。该传感器核心部件硅光二极管传感器与精密放大器均采用美国进口，传感器标定完全在自然太阳光谱下标定，是目前国内光电辐射表测量精度最高稳定性最好的总辐射传感器。

| 2 | 产品特点 |
| --- | --- |

1、采用进口传感器设计，测量更加精确可靠

2、性价比超高，宽电压设计

3、数字线性化修正 ，高精度、高稳定性

4、采用真实太阳光标定，使光源影响最小

5、安装灵活，使用方便

6、体积小、重量轻、抗震动

7、可做成多种外形，方便不同客户的需求

| 3 | 适用范围 |
| --- | --- |

广泛应用于气象站、农业、林业、温室大棚、养殖、建筑，实验室、城市照明等需要监测光照强度的领域。

| 4 | 技术说明 |
| --- | --- |

光谱范围：    300～1100nm

测量范围：   0～2000W/m²

灵 敏  度：     7～14μV/W•m-2

精 确 度：   ＜±5%，通常为±3%

分 辨 率：   1 W/m²

输出形式：   0.4～2.0V，4～20mA（供电DC12V），MODBUS485

响应时间：    30ms(95%)

长期稳定性：  ＜2%/年

传感器类型：  硅光二极管

余弦响应：    ±4%（75°天顶角时），±1%（45°天顶角时）

温度响应：    ＜1%（5～40℃时）

温度灵敏度：  ＜1%（5～40℃时

工作环境:    温度-40～55℃,湿度≤100％RH

线缆等级：   额定电压:300v,温度等级:80℃

产品重量：   300g

| 5 | 使用方法 |
| --- | --- |

MC-ZFS太阳总辐射传感器可接入各种远程数据采集模块等设备。

接线说明：

注意：接线时一定要小心，如果电源电压过高或极性接反，将造成传感器的永久性损坏

| 6 | 产品外形 |
| --- | --- |

| 7 | 数据解析方法 |
| --- | --- |

总辐射RS485报文

修改地址

10功能码写地址指令：00 10 80 00 00 01 02 00（新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的总辐射数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 6B | 00 | 01 | F5 | D6 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器6B数据高 | 寄存器6B数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 02 | 6A | 39 | 0B |
|  |  |  | 总辐射 单位：w/m2 |  |  |  |

以上数据表示：总辐射02X6A=618w/m2（读出值为实际值）

| 8 | 使用上的注意事项 |
| --- | --- |

1、当收到产品时请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否相符；

2、安装处应远离化学腐蚀环境；

3、变送器及导线应远离高压电、热源等；

4、变送器属于精密仪器，应存放在干燥通风常温的室内环境；

5、传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆解，以免造成产品损坏

本产品保修期为一年。从发货之日起十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。

——————————————————————————————————————————————

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

- 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com