水面蒸发量传感器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免

费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

| 1 | 概述 |
| --- | --- |

水面蒸发量传感器可以准确的测量单位面积水面蒸发量量的仪器。

| 2 | 原理 |
| --- | --- |

采用高精度的称重原理测得蒸发皿内液体重量，再计算出液面高度。因此在多种环境下均可使用，如液体或结冰均可测量，解决了使用超声波原理测量液面高度时出现的弊病（1、结冰时测量不准，2、没有水时容易损坏传感器，3、精度低），可与自动气象站或专业蒸发记录仪配合使用。

| 3 | 产品特点 |
| --- | --- |

1、测量精度高

2、性能稳定，线性度好

3、安装方便，操作简单

4、不锈钢材质，不起锈，保证传感器使用寿命

5、结构设计合理，外观质量佳

| 4 | 适用范围 |
| --- | --- |

水面蒸发量传感器是用于测量液面蒸发量的仪器，适用于气象、植物及种子培养单位、农林业研究机构等部门。

| 5 | 外形规格 |
| --- | --- |

| 6 | 技术参数 |
| --- | --- |

桶口径：200mm（等效蒸发面200mm）

精 度：±0.1mm

测量范围：0～75mm

供电方式： DC12～24V

环境温度：-30℃～80℃

信号输出： 0～2V DC

产品重量：1.2kg

| 7 | 传感器的安装方法 |
| --- | --- |

蒸发传感器设置在露天空旷平坦地方，并能终日受到阳光照射，调好水平，底座用水泥固定好，观测前注入75mm清水即可测量，如容器内有雨水降入时，应在观测记录时减去降雨量得出该次实际蒸发量。

| 8 | 接线方式 |
| --- | --- |

| 9 | 数据计算方法 |
| --- | --- |

本传感器输出的电压信号表示液位高度(mm)，对应关系为线性，即使用2V的电压范围表示0~80mm的液位变化。就是说每1mm的液位下降，对应电压下降0.025V。数据的获取采用差量法，即测量一定间隔的两个时间点的数据变化并相减。

例如，某天正午12:00测得电压1.247V，之后的13:00测得电压1.213V，电压变化量

1.247V - 1.213V = 0.034V

算得液位下降

0.034*40 = 1.36mm

即该时段的水面蒸发量量为1.36mm。

由于零部件切削装配差异性和安装应力的影响，每台传感器出厂时均有一个基底误差电压V0，正确安装传感器并供电后（桶内未注水，即液面高度为0mm），传感器输出的电压信号即为该V0。计算绝对液面高度时用采集的电压减去该V0值即可。例如测得基底误差V0=0.382V，某时刻测得电压1.825V，则此时液面高度为

(80mm/2V)*(1.825V – 0.382V) = 57.72mm

但由前所述应使用差量法计算，因此该基底误差可不予考虑。

| 10 | 产品保修 |
| --- | --- |

本产品保修期为一年。从发货之日算起，十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。

| 数字信号 | RS485 | Modbus-RTU协议， 波特率：9600；校验位：无；数据位：8；停止位：1 |
| --- | --- | --- |

一、将地址1传感器改地址为2

| 原地址 | 功能码 | 数据地址高 | 数据地址低 | 数据高 | 数据低 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 01 | 00 | 00 | 02 | 08 | 0B |

传感器接收正确，则原样返回。

二、如果忘记传感器的地址，可以使用广播命令FE来改成新的地址（例如新地址为03）

| 广播命令 | 功能码 | 数据地址高 | 数据地址低 | 数据高 | 数据低 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 06 | 00 | 00 | 00 | 03 | DD | C4 |

传感器接收正确，则原样返回。

同样也可以使用广播地址FE来查询地址，主机→从机

| 广播地址 | 功能码 | 数据长度 | 预留1 | 预留2 | 预留3 | 预留4 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | F5 | 3C |

若传感器接收正确，返回以下数据，从机→主机

| 广播地址 | 功能码 | 数据长度 | 地址 | 预留1 | 预留2 | 预留3 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 03 | 04 | 02 | 00 | 0A | 00 | F2 | 24 |

备注：使用广播地址FE时主机在同一时间只能接一个从机。

三、数据操作

查询传感器（地址为2）的数据（液面高度），主机→从机

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度低 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 84 | 0A |

若传感器接收正确，返回以下数据，从机→主机

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器0数据高 | 寄存器0数据低 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 02 | BD | 79 | 55 |
|  |  |  | 降雨量，单位mm |  |  |

数据表示方法：将数据换算成十进制后，小数点左移2位。

以上数据表示，当前液面高度为7.01 mm。

一段时间之后再次采集液面高度数据，用当前数据减去之后采集到的数据，即为蒸发量

四、空桶清零

快递运输过程中可能会导致传感器零点偏移，可以通过清零指令消除偏移的影响（类似电子秤清零、去皮功能）。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 指令码0 | 指令码1 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30 | 04 | 00 00 | 00 08 | fe | 36 |

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com